附件2：

明渠堰槽流量计型式评价大纲

1  范围

本型式评价大纲适用于分类代码为12185000的明渠堰槽流量计（以下简称流量计）的型式评价。

- 引用文件

本大纲引用了下列文件：

JJG 711-1990 明渠堰槽流量计

GB/T 9359-2001 水文仪器基本环境试验条件及方法

GB/T 11606-2007 分析仪器环境试验方法

GB/T 17626.2电磁兼容 试验和测量技术  静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3电磁兼容 试验和测量技术  射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.8电磁兼容 试验和测量技术  工频磁场抗扰度试验

JB/T 9329-1999 仪器仪表运输、运输贮存基本环境条件及试验方法

HJ/T 15-2007 环境保护产品技术要求 超声波明渠污水流量计

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  术语

3.1  明渠堰槽流量计 weirs and flumes for flow measurement

在明渠中利用量水堰槽和水位～流量转换仪表（二次仪表）来测量流量的流量计。

3.2  水位 stage

从测量基准点（或零点）高程算起，加上某一水面的距离后所得到的高程值，单位m。

3.3  喉道throat

测流堰槽内截面面积最小的区段。

4  概述

4.1  工作原理

在明渠中设置标准量水堰槽，液位计安装在规定位置上测量流过堰槽的水位。将测出的水位值代入相应的流量公式或经验关系式，即可计算出流量值。明渠堰槽流量计的水位与流量呈单值关系。

4.2  结构型式

明渠堰槽流量计包括：薄壁堰、宽顶堰、三角形剖面堰、流线型三角形剖面堰、平坦V形堰、巴歇尔（Parshall）槽、孙奈利(SANIIRI)槽、P-B(Palmer-Boulus)槽等槽体及与之配套的液位计和水位、流量显示仪表。

明渠堰槽流量计由量水堰槽和水位～流量转换仪表（二次仪表）所组成。水位～流量转换仪表包括：液位计、换算器和显示器。

为准确计量流量，明渠堰槽流量计还应包括：堰体上游行近段、下游渠槽衔接段和水位观测设施。

量水堰槽有多种形式，如：薄壁堰、宽顶堰、三角形剖面堰、喉道槽等，可根据现场条件、流量范围和使用要求选取。

5 法制管理要求

5.1 计量单位

流量计应采用法定计量单位。选用的流量计量单位为m3/h、m3/s或m3，温度单位为℃。

5.2 外部结构

流量计应具有防护装置及不经破坏不能打开的封印。凡能影响计量准确度的任何人为机械干扰，都将在流量计或保护标记上产生永久性的有形损坏痕迹。

5.3 标志

5.3.1计量法制标志的内容

试验样机应预留出位置，以标出制造计量器具许可证的标志和编号，流量计型式批准标志和编号以及产品合格印、证。

5.3.2铭牌

铭牌应包括：

a）制造商名称（商标）；

b）产品名称及型号；

c）出厂编号；

d）制造计量器具许可证标志和编号；

e）工作温度范围；

f）在工作条件下的最大、最小流量或流速；

g）最大允许误差；

h）制造年月；

i）计量器具的其他主要技术指标。

5.3.3 安装标志

流量计应有安装说明的标志，或者在使用说明书中明示。

6  计量要求

6.1 示值误差

- 流量计的液位测量最大允许误差：±3mm；

- 流量计的流量测量最大允许误差：±5%。

6.2 重复性

重复性不得超过最大允许误差绝对值的1/3。

7  通用技术要求

7.1  外观

7.1.1  流量计应经良好的表面处理，不得有毛刺、划痕、裂纹、锈蚀、霉斑和涂层剥落现象。密封面应平整，不得有损伤。表体的连接部分的焊接应平整光洁，不得有虚焊、脱焊等现象。

7.1.2  流量计探头应密封完好，接插件必须牢固可靠。

7.1.3  显示的数字应醒目、整齐，表示功能的文字符号和标志应完整、清晰、端正。流量计应正确标识，读数装置上没有妨碍读数的缺陷。

7.2  安全性能

7.2.1绝缘电阻

流量计二次仪表的电源端子与接地端子、输出端子与接地端子之间的绝缘电阻，应不小于20 MΩ。

7.2.2 绝缘强度

流量计二次仪表的电源端子与接地端子、输出端子与接地端子之间应能承受频率为50 Hz的正弦交流电压,按照表1规定的要求进行试验而无击穿和飞弧现象。

表1  绝缘强度要求

| 电源 | 试验电压和频率 | 保持时间 |
| --- | --- | --- |
| 交流220 V、50 Hz | 1500 V、50 Hz | 1 min |
| 直流12 V、24 V、36 V | 500 V，50 Hz |  |

7.3电磁环境适应性

7.3.1 静电放电抗扰度

流量计二次仪表按GB/T 17626.2进行，严酷等级为3级。试验电压：接触放电6 kV，空气放电8kV。试验后应不出现功能故障、存贮数据丢失或变化。

7.3.2射频电磁场辐射抗扰度

流量计二次仪表按GB/T 17626.3进行，严酷等级为3级。试验频率：80 MHz～1000 MHz；试验场强：10 V/m。试验后应不出现功能故障、存贮数据丢失或变化。

7.3.3工频电磁场抗扰度

流量计二次仪表按GB/T 17626.8进行，严酷等级为3级，试验场强10 A/m。试验后应不出现功能故障、存贮数据丢失或变化。

7.4 电源电压与频率试验

流量计二次仪表试验应在表2要求条件下进行，试验期间，样机应能正常工作。

表2 电源电压与频率试验要求

| 试 验 条 件 | 测 试 项 目 及 环 境 条 件 |
| --- | --- |
| 220 V±22 V (β≤0.05 ) 50 Hz±1 Hz (β≤0.05 ) | 性能检测 | 10.1参比条件 |
| 注：β为失真因子，即交流供电电压的波形失真应保持在（ 1+β）Asinωt与（ 1-β）Asinωt所形成的包络之间 |

7.5气候和机械环境适应性

7.5.1 额定工作低温试验

流量计二次仪表试验应在表3要求条件下进行，试验前、试验期间、试验后，外观应满足7.1条的要求，样机应能正常工作。

表3 额定工作低温试验要求

| 试 验 条 件 | 测 试 项 目 及 环 境 条 件 |
| --- | --- |
| -25℃ | 持续4h | 通电或加载 | 初始检测 | 中间检测 | 最后检测 | 10.2 一般试验室 工作条件 |
|  |  |  | 性能检测 |  |

7.5.2低温贮存试验

流量计二次仪表试验应在表4要求条件下进行， 试验前、试验期间、试验后，外观应满足7.1条的要求，恢复后样机应能正常工作。

表4 低温贮存试验要求

| 试 验 条 件 | 测 试 项 目 及 环 境 条 件 |
| --- | --- |
| -40℃ | 持续8h | 初始检测 | 最后检测 | 10.2 一般试验室 工作条件 |
|  |  | 外观检查 性能检测 |  |

7.5.3额定工作高温试验

流量计二次仪表试验应在表5要求条件下进行，试验前、试验期间、试验后，外观应满足7.1条的要求，样机应能正常工作。

表5 额定工作高温试验要求

| 试 验 条 件 | 测 试 项 目 及 环 境 条 件 |
| --- | --- |
| 55℃ | 持续4h | 通电或加载 | 初始检测 | 中间检测 | 最后检测 | 10.2 一般试验室 工作条件 |
|  |  |  | 性能检测 |  |

7.5.4高温贮存试验

流量计二次仪表试验应在表6要求条件下进行， 试验前、试验期间、试验后，外观应满足7.1条的要求，恢复后样机应能正常工作。

表6 高温贮存试验要求

| 试 验 条 件 | 测 试 项 目 及 环 境 条 件 |
| --- | --- |
| 60℃. | 持续8h | 初始检测 | 最后检测 | 10.2 一般试验室 工作条件 |
|  |  | 外观检查 性能检测 |  |

7.5.5贮存湿热试验

流量计二次仪表试验应在表7要求条件下进行， 试验前、试验期间、试验后，外观应满足7.1条的要求，恢复后样机应能正常工作。

表7 贮存湿热试验要求

| 试 验 条 件 | 测 试 项 目 及 环 境 条 件 |
| --- | --- |
| 40 ℃ 90±3%RH | 持续48h | 初始检测 | 最后检测 | 10.2 一般试验室 工作条件 |
|  |  | 外观检查 性能检测 |  |

7.5.6 包装跌落试验

流量计二次仪表试验应在表8要求条件下进行，试验前、试验期间、试验后，外观应满足7.1条的要求，试验后样机应能正常工作。

表8 包装跌落试验要求

| 试 验 条 件 | 测 试 项 目 及 环 境 条 件 |
| --- | --- |
| 包装件重量/kg | 跌落 方式 | 跌落高度，角度 | 初始检测 | 最后检测 | 10.2 一般试验室 工作条件 |
| ≤100 | 自由跌落 | 250 mm | 外观检查 性能检测 |  |
| ＞100 | 倾斜跌落 | 底面棱边长度＜500 mm时，倾角为30° |  |  |
| ＜200 |  | 底面棱边长度≥500 mm时，底面离地高度距离为250mm |  |  |

7.5.7包装碰撞试验

流量计二次仪表试验应在表9要求条件下进行，试验前、试验期间、试验后，外观应满足7.1条的要求，试验后样机应能正常工作。

表9 包装碰撞试验要求

| 试 验 条 件 | 测 试 项 目 及 环 境 条 件 |
| --- | --- |
| 加速度：100m/s2±10 m/s2； 脉冲持续时间：11ms±2ms； 碰撞次数：1000次±10次； 脉冲重复频率：60次/min～100次/min。 | 初始检测 | 最后检测 | 10.2一般试验室 工作条件 |
|  | 外观检查 性能检测 |  |

7.6 计量性能复测

流量计二次仪表在经过安全性能试验、电磁环境适应性试验和气候和机械环境适应性试验后，应进行计量性能复测，仪器的性能应满足第6条的要求。

8 型式评价项目表

流量计型式评价项目表见表10。

表10 型式评价项目表

| 序号 | 型式评价项目 | 技术要求 | 评价方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 法制管理 |
| 1 | 计量单位 | 5.1 |  | Ⅰ |
| 2 | 外部结构 | 5.2 |  | Ⅰ |
| 3 | 标志 | 5.3 |  | Ⅰ |
| 计量性能 |
| 4 | 示值误差 | 6.1 | 10.4 | Ⅱ |
| 5 | 重复性 | 6.2 | 10.4 | Ⅱ |
| 通用技术要求 |
| 6 | 外观 | 外观 | 7.1 |  | Ⅰ |
| 7 | 安全性能 | 绝缘电阻 | 7.2.1 | 10.3.1 | Ⅱ |
| 8 |  | 绝缘强度 | 7.2.2 | 10.3.2 | Ⅱ |
| 9 | 电磁环境 适应性 | 静电放电抗扰度 | 7.3.1 | 10.5.1 | Ⅱ |
| 10 |  | 射频电磁场辐射抗扰度 | 7.3.2 | 10.5.2 | Ⅱ |
| 12 |  | 工频电磁场抗扰度 | 7.3.3 | 10.5.3 | Ⅱ |
| 13 | 影响量 | 电源电压与频率试验 | 7.4 | 10.6 | Ⅱ |
| 14 | 气候和机械环境适应性 | 额定工作低温试验 | 7.5.1 | 10.7.1 | Ⅱ |
| 15 |  | 低温贮存试验 | 7.5.2 | 10.7.2 | Ⅱ |
| 16 |  | 额定工作高温试验 | 7.5.3 | 10.7.3 | Ⅱ |
| 17 |  | 高温贮存试验 | 7.5.4 | 10.7.4 | Ⅱ |
| 18 |  | 贮存湿热试验 | 7.5.5 | 10.7.5 | Ⅱ |
| 19 |  | 包装跌落试验 | 7.5.6 | 10.7.6 | Ⅱ |
| 20 |  | 包装碰撞试验 | 7.5.7 | 10.7.7 | Ⅱ |
| 计量性能复测 |
| 21 | 示值误差 | 7.6 | 10.8 | Ⅱ |
| 22 | 重复性 | 7.6 | 10.8 | Ⅱ |
| 注：备注栏中“Ⅰ”表示为观察项目，“Ⅱ”表示为试验项目。 |

9 提供样机的数量及样机的使用方式

9.1 提供样机的数量

申请单位应提供自己生产的样机。凡按单一产品申请的，一般情况下应提供三台样机;按系列产品申请的，每个系列产品中提供大、中、小三种规格的样机；每种规格提供试验样机的数量，按申请单一产品的原则执行。

9.2 样机的使用方式

所提供的样机应进行所有的试验项目，且不得在试验期间或试验中对样机进行调整。

10 试验项目的试验方法和条件以及数据处理和合格判据

10.1.工作条件

10.1.1 参比工作条件

10.1.1.1 环境温度：（5～40）℃；环境湿度：< 85％RH.

10.1.1.2 交流供电电压：AC(220±22)V。

10.1.2  一般试验室工作条件

10.1.2.1环境温度：（15～35）℃；环境湿度：（25～75）％RH；大气压：（86～106）kPa。

10.1.2.2 电源电压：AC(220±22)V。

10.2试验介质

试验介质为清洁水。

10.3 仪器运输、贮存的环境条件

贮存环境温度一般为(-40～60)℃，相对湿度一般为≤90%（+40℃时），贮存产品的附近不得有酸性、碱性及其他腐蚀物质。

10.3安全性能试验

10.3.1绝缘电阻

10.3.1.1试验目的

检查流量计的绝缘电阻。

10.3.1.2试验条件

按照10.2的要求。

10.3.1.3试验设备

绝缘电阻表。

10.3.1.4试验程序

用绝缘电阻表测量流量计二次仪表的电源端子与接地端子、输出端子与接地端子之间的绝缘电阻。

10.3.1.5合格判据

绝缘电阻符合7.2.1的要求为合格，否则为不合格。

10.3.2绝缘强度

10.3.2.1试验目的

检查流量计的绝缘强度。

10.3.2.2试验条件

按照10.2的要求。

10.3.2.3试验设备

耐压测试仪。

10.3.2.4试验程序

用耐压测试仪，分别在流量计二次仪表的电源端子与接地端子间、输出端子与接地端子按照表1的要求施加电压，保持1 min,观察并记录所发生的现象。

10.3.2.5合格判据

绝缘强度符合7.2.2的要求为合格，否则为不合格。

10.4计量性能试验

10.4.1试验目的

检查流量计的计量性能。

10.4.2试验条件

按照10.1的要求。

10.4.3试验设备

明渠流量计检定装置，要求装置的流量测量结果扩展不确定度（k=2）应不大于被试验流量计最大允许误差绝对值的1/3。

10.4.4试验程序

10.4.4.1按要求将流量计安装到标准试验段上，依照说明书中指定的方法检查流量计参数的设置。

10.4.4.2流量计在最大流量的70%～100% 范围内运行至少5min，待流动状态稳定后，开始进行试验。

10.4.4.3试验流量点和试验次数

（1）流量计试验流量点应包括qmin、0.25qmax、0.5qmax、0.75qmax、qmax共5个流量点。

（2）每个流量点的试验次数应不少于6次。

10.4.5数据处理

10.4.5.1示值误差

（1）  流量计单次试验的相对示值误差按公式（1）计算：

| 或 | (1) |
| --- | --- |

式中：

| —— | 第i试验点第j次试验时被检流量计的示值误差，%； |
| --- | --- |
| —— | 第i试验点第j次试验时流量计显示的累积流量值，m3； |
| —— | 第i试验点第j次试验时标准器换算到流量计处状态的累积流量值，m3。 |
| —— | 第i试验点第j次试验时流量计显示的瞬时流量值，可为一次试验过程中多次读取的瞬时流量值的平均，m3/h； |
| —— | 第i试验点第j次试验时标准器换算到流量计处状态的瞬时流量值，m3/h。 |

当标准器显示为累积流量时，按公式（2）计算：

（2）

式中：

| —— | 试验时间，s。 |
| --- | --- |

- 流量计各试验流量点的示值误差按公式（3）计算：

|  | (3) |
| --- | --- |

式中：——流量计第i试验点的示值误差，%；

——第i试验点试验次数；

——流量计第i试验点第j次试验时的相对示值误差。

- 流量计的示值误差

取各试验点示值误差绝对值最大者为流量计的示值误差。

10.4.5.2流量计的重复性

当每个流量点重复试验n次时，该流量点的重复性按公式（4）计算：

|  | (4) |
| --- | --- |

式中：

| —— | 第i试验点的重复性； |
| --- | --- |

取各试验点重复性最大者为流量计的重复性。

10.4.6合格判据

示值误差和重复性符合6的要求为合格，否则为不合格。

10.5电磁环境适应性试验

10.5.1 静电放电抗扰度试验

10.5.1.1 试验目的

检验二次仪表在静电放电抗扰度试验后是否符合7.3.1的要求。

10.5.1.2 试验条件

按照10.1.2的要求。

10.5.1.3 试验设备

静电放电模拟器。

10.5.1.4 试验程序

按GB/T 17626.2的要求和表11规定的参数对二次仪表进行静电放电抗扰度试验。

表11 静电放电抗扰度试验

| 放电方式 | 接触放电 | 空气放电 |
| --- | --- | --- |
| 试验等级 | 3 级 | 3 级 |
| 试验电压 | 6 kV | 8 kV |
| 试验次数 | 10 次 | 10 次 |

10.5.1.5 合格判据

在静电放电抗扰度试验后，二次仪表符合7.3.1要求的为合格，否则为不合格。

10.5.2 射频电磁场辐射抗扰度试验

10.5.2.1试验目的

检验二次仪表在射频电磁场辐射抗扰度试验后是否符合7.3.2的要求。

10.5.2.2 试验条件

按照10.1.2的要求

10.5.2.3试验设备

射频电磁场辐射抗扰度试验系统。

10.5.2.4 试验程序

按GB/T 17626.3的要求和表12规定的参数，对二次仪表进行射频电磁场辐射抗扰度试验。

表12 射频电磁场辐射抗扰度试验

| 频率范围 | 80 MHz～1000 MHz |
| --- | --- |
| 试验等级 | 3级 |
| 试验场强 | 10 V/m |
| 调制正弦波 | 80% AM、1 kHz正弦波 |
| 极化方向 | 水平，垂直 |
| 注：AM（Amplitude modulation）幅度调制 |

10.5.2.5 合格判据

在射频电磁场辐射抗扰度试验后，二次仪表符合7.3.2要求的为合格，否则为不合格。

10.5.3 工频电磁场抗扰度试验

10.5.3.1 试验目的

检验二次仪表在经过工频电磁场抗扰度试验后是否符合7.3.3的要求。

10.5.3.2 试验条件

按照10.1.2的要求。

10.5.3.3试验设备

工频电磁场试验装置。

10.5.3.4 试验程序

a) 按GB/T 17626.8 的要求，对二次仪表进行工频电磁场抗扰度试验。

b) 严酷等级为3级，试验场强10 A/m。

10.5.3.5  合格判据

在工频磁场抗扰度试验后，二次仪表符合7.3.3要求的为合格，否则为不合格。

10.6 电源电压频率试验

10.6.1 试验目的

检验二次仪表在经过电源电压频率试验后是否符合7.4的要求。

10.6.2 试验条件

按照10.1.2的要求。

10.6.3试验设备

变频测试电源。

10.6.4 试验程序

按GB/T 11606-2007中3.3.1条的要求，对二次仪表进行电源电压频率试验。

10.6.5  合格判据

在电源电压频率试验后，二次仪表符合7.4要求的为合格，否则为不合格。

10.7 气候和机械环境适应性

10.7.1 额定工作低温试验

10.7.1.1 试验目的

检验二次仪表在经过额定工作低温试验后是否符合7.5.1的要求。

10.7.1.2 试验条件

按照10.1.2的要求。

10.7.1.3试验设备

高低温交变湿热试验箱（室）。

10.7.1.4 试验程序

按GB/T 9359-2001中第6条的要求，对二次仪表进行额定工作低温试验。

10.7.1.5 合格判据

在额定工作低温试验后，二次仪表符合7.5.1要求的为合格，否则为不合格。

10.7.2 低温贮存试验

10.7.2.1 试验目的

检验二次仪表在经过低温贮存试验后是否符合7.5.2的要求。

10.7.2.2 试验条件

按照10.1.2的要求。

10.7.2.3试验设备

高低温交变湿热试验箱（室）。

10.7.2.4 试验程序

按JB/T 9329-1999中4.2条的要求，对二次仪表进行低温贮存试验。

10.7.2.5 合格判据

在低温贮存试验后，二次仪表符合7.5.2要求的为合格，否则为不合格。

10.7.3 额定工作高温试验

10.7.3.1 试验目的

检验二次仪表在经过额定工作高温试验后是否符合7.5.3的要求。

10.7.3.2 试验条件

按照10.1.2的要求。

10.7.3.3试验设备

高低温交变湿热试验箱（室）。

10.7.3.4 试验程序

按GB/T 9359-2001中第6条的要求，对二次仪表进行额定工作高温试验。

10.7.3.5 合格判据

在额定工作高温试验后，二次仪表符合7.5.3要求的为合格，否则为不合格。

10.7.4 高温贮存试验

10.7.4.1 试验目的

检验二次仪表在经过高温贮存试验后是否符合7.5.4的要求。

10.7.4.2 试验条件

按照10.1.2的要求。

10.7.4.3试验设备

高低温交变湿热试验箱（室）。

10.7.4.4 试验程序

按JB/T 9329-1999中4.1条的要求，对二次仪表进行高温贮存试验。

10.7.4.5 合格判据

在高温贮存试验后，二次仪表符合7.5.4要求的为合格，否则为不合格。

10.7.5 贮存湿热试验

10.7.5.1 试验目的

检验二次仪表在经过贮存湿热试验后是否符合7.5.5的要求。

10.7.5.2 试验条件

按照10.1.2的要求。

10.7.5.3试验设备

高低温交变湿热试验箱（室）。

10.7.5.4 试验程序

按GB/T 9359-2001中第7条的要求，对二次仪表进行贮存湿热试验。

10.7.5.5 合格判据

在贮存湿热试验后，二次仪表符合7.5.5要求的为合格，否则为不合格。

10.7.6 包装跌落试验

10.7.6.1 试验目的

检验二次仪表在经过包装跌落试验后是否符合7.5.6的要求。

10.7.6.2 试验条件

按照10.1.2的要求。

10.7.6.3试验设备

跌落试验台。

10.7.6.4 试验程序

按JB/T 9329-1999中4.4条的要求，对二次仪表进行包装跌落试验。

10.7.6.5 合格判据

在包装跌落试验后，二次仪表符合7.5.6要求的为合格，否则为不合格。

10.7.7 包装碰撞试验

10.7.7.1 试验目的

检验二次仪表在经过包装碰撞试验后是否符合7.5.7的要求。

10.7.7.2 试验条件

按照10.1.2的要求。

10.7.7.3试验设备

冲击碰撞试验台。

10.7.7.4 试验程序

按JB/T 9329-1999中4.5条的要求，对二次仪表进行包装碰撞试验。

10.7.7.5 合格判据

在包装碰撞试验后，二次仪表符合7.5.7要求的为合格，否则为不合格。

10.8 计量性能复测试验

流量计二次仪表在经过安全性能试验、电磁环境适应性试验和气候和机械环境适应性试验后，应进行流量计的计量性能复测，按照10.4的方法进行测量，每点测量次数为3次，仪器的性能应满足第6条的要求。

11 型式评价结果的判定

11.1单一产品的判定原则

所有试验项目均合格，则判定为合格。

所有试验项目中有一项及一项以上项目不合格，则判定为不合格。

11.2系列产品的判定原则

所有规格的样机合格，则判定为系列产品合格。

有一个及一个以上规格的样机不合格，则判定为系列产品不合格。

12 试验项目所用计量器具和设备表

试验项目所用计量器具和设备见表13.

表13试验项目所用计量器具和设备表

| 序号 | 设备名称 | 主要性能指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 明渠流量计检定装置 | 装置流量测量结果的扩展不确定度（k=2）应不大于被试验流量计最大允许误差绝对值的1/3。 |  |
| 2 | 绝缘电阻表 | 输出电压500 V 准确度等级优于10级 | 绝缘电阻试验 |
| 3 | 耐压测试仪 | 交流电压（0～1.5）kV， 频率50Hz,准确度等级优于5级 | 绝缘强度试验 |
| 4 | 电磁兼容试验设备 | 满足GB/T17626.2的试验设备 | 静电放电抗扰度试验 |
|  |  | 满足GB/T17626.3的试验设备 | 射频电磁场辐射抗扰度试验 |
|  |  | 满足GB/T17626.8的试验设备 | 工频电磁场抗扰度试验 |
| 5 | 变频测试电源 | 10% | 电源电压频率试验 |
| 6 | 高低温交变湿热试验箱（室） | 满足GB/T 9359-2001中6和7条 满足JB/T 9329-1999中4.1和4.2条 的试验设备 | 额定工作低温试验 低温贮存试验 额定工作高温试验 高温贮存试验 贮存湿热试验 |
| 7 | 跌落试验台 | 满足JB/T 9329-1999中4.4的试验设备 | 包装跌落试验 |
| 8 | 冲击碰撞试验台 | 满足JB/T 9329-1999中4.5的试验设备 | 包装碰撞试验 |

## 附录A                    型式评价记录格式

A.1 样机的基本信息

| 申请单位 |  | 计量器具名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 规格型号 |  | 样机编号 |  |

A.3观察项目记录

| 型式评价 大纲节号 | 要求 | + | - | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 流量计应采用法定计量单位。选用的流量计量单位为m3/h、m3/s或m3，温度单位为℃。 |  |  |  |
| 5.2 | 流量计应具有防护装置及不经破坏不能打开的封印。凡能影响计量准确度的任何人为机械干扰，都将在流量计或保护标记上产生永久性的有形损坏痕迹。 |  |  |  |
| 5.3.1 | 试验样机应预留出位置，以标出制造计量器具许可证的标志和编号，流量计型式批准标志和编号以及产品合格印、证。 |  |  |  |
| 5.3.2 | 铭牌应包括： a）制造商名称（商标）； b）产品名称及型号； c）出厂编号； d）制造计量器具许可证标志和编号； e）工作温度范围； f）在工作条件下的最大、最小流量或流速； g）最大允许误差； h）制造年月； i）计量器具的其他主要技术指标。 |  |  |  |
| 5.3.3 | 流量计应有安装说明的标志，或者在使用说明书中明示。 |  |  |  |
| 7.1.1 | 流量计应经良好的表面处理，不得有毛刺、划痕、裂纹、锈蚀、霉斑和涂层剥落现象。密封面应平整，不得有损伤。表体的连接部分的焊接应平整光洁，不得有虚焊、脱焊等现象。 |  |  |  |
| 7.1.2 | 流量计探头应密封完好，接插件必须牢固可靠。 |  |  |  |
| 7.1.3 | 显示的数字应醒目、整齐，表示功能的文字符号和标志应完整、清晰、端正。流量计应正确标识，读数装置上没有妨碍读数的缺陷。 |  |  |  |

注：

| ＋ | － |  |
| --- | --- | --- |
| × |  | 通过 |
|  | × | 不通过 |

A.3 试验项目记录

A.3.1计量性能试验记录格式

试验的开始时间                  年      月     日    时     分

试验的结束时间                  年      月     日    时     分

试验数据记录

| 样机编号№ | 计量性能 |
| --- | --- |
|  | 示值误差 | 重复性 |
| 注：试验原始记录根据试验装置和试验介质的不同另外附加 |

本试验项目合格判定要求：符合6的要求        本试验项目的结论：

试验过程中的异常情况记录

所用计量器具的测量范围        测量不确定度/准确度等级/最大允许误差

所用试验设备的名称                   型号                编号

环境温度        相对湿度          大气压力

评价人员                          复核人员

A.3.2安全性能试验

A.3.2.1绝缘电阻

试验的开始时间                  年      月     日    时     分

试验的结束时间                  年      月     日    时     分

试验数据记录

| 样机编号№ | 绝缘电阻（MΩ） |
| --- | --- |
|  | 电源与接地端 | 输出端与接地端 |

本试验项目合格判定要求：符合7.2.1的要求         本试验项目的结论：

试验过程中的异常情况记录

所用计量器具的测量范围  测量不确定度/准确度等级/最大允许误差

所用试验设备的名称                 型号                编号

环境温度        相对湿度          大气压力

评价人员                          复核人员

A.3.2.2绝缘强度

试验的开始时间                  年      月     日    时     分

试验的结束时间                  年      月     日    时     分

试验数据记录

| 样机编号№ | 绝缘强度 |
| --- | --- |
|  | 试验电压： |

本试验项目合格判定要求：符合7.2.2的要求        本试验项目的结论：

试验过程中的异常情况记录

所用计量器具的测量范围  测量不确定度/准确度等级/最大允许误差

所用试验设备的名称                 型号                编号

环境温度        相对湿度           大气压力

评价人员                           复核人员

A.3.3电磁环境抗扰度试验

A.3.3.1静电放电抗扰度试验记录格式

试验的开始时间                  年      月     日    时     分

试验的结束时间                  年      月     日    时     分

试验数据记录

| 样品编号 | 试验结果 |
| --- | --- |

本试验项目合格判定要求：符合7.3.1的要求        本试验项目的结论：

试验过程中的异常情况记录

所用计量器具的测量范围  测量不确定度/准确度等级/最大允许误差

所用试验设备的名称                 型号                编号

环境温度        相对湿度          大气压力

评价人员                          复核人员

A.3.3.2射频电磁场辐射抗扰度试验记录格式

试验的开始时间                  年      月     日    时     分

试验的结束时间                  年      月     日    时     分

试验数据记录

| 样品编号 | 试验结果 |
| --- | --- |

本试验项目合格判定要求：符合7.3.2的要求         本试验项目的结论：

试验过程中的异常情况记录

所用计量器具的测量范围  测量不确定度/准确度等级/最大允许误差

所用试验设备的名称                 型号                编号

环境温度        相对湿度         大气压力

评价人员                         复核人员

A.3.3.3工频磁场抗扰度试验记录格式

试验的开始时间                  年      月     日    时     分

试验的结束时间                  年      月     日    时     分

试验数据记录

| 样品编号 | 试验结果 |
| --- | --- |

本试验项目合格判定要求：符合7.3.3的要求      本试验项目的结论：

试验过程中的异常情况记录

所用计量器具的测量范围  测量不确定度/准确度等级/最大允许误差

所用试验设备的名称                 型号                编号

环境温度        相对湿度          大气压力

评价人员                          复核人员

A.3.4电源电压与频率试验记录格式

试验的开始时间                  年      月     日    时     分

试验的结束时间                  年      月     日    时     分

试验数据记录

| 样品编号 | 试验结果 |
| --- | --- |

本试验项目合格判定要求：符合7.4的要求      本试验项目的结论：

试验过程中的异常情况记录

所用计量器具的测量范围  测量不确定度/准确度等级/最大允许误差

所用试验设备的名称                 型号                编号

环境温度        相对湿度          大气压力

评价人员                          复核人员

A.3.5 环境适应性试验

A.3.5.1 额定工作低温试验记录格式

试验的开始时间                  年      月     日    时     分

试验的结束时间                  年      月     日    时     分

试验数据记录

| 样品编号 | 试验结果 |
| --- | --- |

本试验项目合格判定要求：符合7.5.1的要求      本试验项目的结论：

试验过程中的异常情况记录

所用计量器具的测量范围  测量不确定度/准确度等级/最大允许误差

所用试验设备的名称                 型号                编号

环境温度        相对湿度          大气压力

评价人员                          复核人员

A.3.5.2低温贮存试验记录格式

试验的开始时间                  年      月     日    时     分

试验的结束时间                  年      月     日    时     分

试验数据记录

| 样品编号 | 试验结果 |
| --- | --- |

本试验项目合格判定要求：符合7.5.2的要求      本试验项目的结论：

试验过程中的异常情况记录

所用计量器具的测量范围  测量不确定度/准确度等级/最大允许误差

所用试验设备的名称                 型号                编号

环境温度        相对湿度          大气压力

评价人员                          复核人员

A.3.5.3 额定工作高温试验记录格式

试验的开始时间                  年      月     日    时     分

试验的结束时间                  年      月     日    时     分

试验数据记录

| 样品编号 | 试验结果 |
| --- | --- |

本试验项目合格判定要求：符合7.5.3的要求      本试验项目的结论：

试验过程中的异常情况记录

所用计量器具的测量范围  测量不确定度/准确度等级/最大允许误差

所用试验设备的名称                 型号                编号

环境温度        相对湿度          大气压力

评价人员                          复核人员

A.3.5.4 高温贮存试验记录格式

试验的开始时间                  年      月     日    时     分

试验的结束时间                  年      月     日    时     分

试验数据记录

| 样品编号 | 试验结果 |
| --- | --- |

本试验项目合格判定要求：符合7.5.4的要求      本试验项目的结论：

试验过程中的异常情况记录

所用计量器具的测量范围  测量不确定度/准确度等级/最大允许误差

所用试验设备的名称                 型号                编号

环境温度        相对湿度          大气压力

评价人员                          复核人员

A.3.5.5 贮存湿热试验记录格式

试验的开始时间                  年      月     日    时     分

试验的结束时间                  年      月     日    时     分

试验数据记录

| 样品编号 | 试验结果 |
| --- | --- |

本试验项目合格判定要求：符合7.5.5的要求      本试验项目的结论：

试验过程中的异常情况记录

所用计量器具的测量范围  测量不确定度/准确度等级/最大允许误差

所用试验设备的名称                 型号                编号

环境温度        相对湿度          大气压力

评价人员                          复核人员

A.3.5.6 包装跌落试验记录格式

试验的开始时间                  年      月     日    时     分

试验的结束时间                  年      月     日    时     分

试验数据记录

| 样品编号 | 试验结果 |
| --- | --- |

本试验项目合格判定要求：符合7.5.6的要求      本试验项目的结论：

试验过程中的异常情况记录

所用计量器具的测量范围  测量不确定度/准确度等级/最大允许误差

所用试验设备的名称                 型号                编号

环境温度        相对湿度          大气压力

评价人员                          复核人员

A.3.5.7包装碰撞试验记录格式

试验的开始时间                  年      月     日    时     分

试验的结束时间                  年      月     日    时     分

试验数据记录

| 样品编号 | 试验结果 |
| --- | --- |

本试验项目合格判定要求：符合7.5.7的要求      本试验项目的结论：

试验过程中的异常情况记录

所用计量器具的测量范围  测量不确定度/准确度等级/最大允许误差

所用试验设备的名称                 型号                编号

环境温度        相对湿度          大气压力

评价人员                          复核人员

A.3.6 计量性能复测试验记录格式

试验的开始时间                  年      月     日    时     分

试验的结束时间                  年      月     日    时     分

试验数据记录

| 样机编号№ | 计量性能 |
| --- | --- |
|  | 示值误差 | 重复性 |

本试验项目合格判定要求：符合6的要求        本试验项目的结论：

试验过程中的异常情况记录

所用计量器具的测量范围        测量不确定度/准确度等级/最大允许误差

所用试验设备的名称                   型号                编号

环境温度        相对湿度          大气压力

评价人员                          复核人员